## Sheet1
Red br. | TEHNIČKE KARAKTERISTIKE - UREĐAJ ZA TRANSKUTANO PRAĆENJE PLINOVA U KRVI | ZADOVOLJAVA (da/ne) | Navesti dokument (katalog, izvod iz kataloga, prospekt proizvođača, izjava proizvođača ili tehnička specifikacija proizvođača) i broj stranice gdje je rednim brojem točno označena stavka koja jasno i nedvojbeno potvrđuje ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1 | Za primjenu kod odraslih, pedijatrijskih i neonatalnih pacijenata
2 | Prekonfigurirani profili s različitim postavkama
3 | Sigurnosno relevantne postavke zaštićene lozinkom
4 | Funkcija spajanja različitih tipova senzora
5 | Funkcija odabira prethodno konfiguriranog korisničkog sučelja
6 | Način mirovanja s mogućim zatamnjivanjem zaslona
7 | Vizualni i zvučni alarmi
8 | Funkcija potpuno isključivanje zvučnih alarma
9 | Prikaz trendova
10 | Prikaz pO2, pCO2, SpO2, pulsa i snage zagrijavanja
11 | Funkcija postavljanja polaznih linija (baselines) za pO2, pCO2, SpO2 i RHP
12 | Funkcija prikaza statističkih informacija na zaslonu: srednja vrijednost, minimum, maksimum, medijan i standardna devijacija
13 | Prikaz delta vrijednosti
15 | Prikaz razine baterije, razine plinske boce i preostalog trajanja mjerenja
16 | Funkcija postavljanja markera događaja
17 | Pohrana podataka do minimalno 200 h
18 | Integrirana kalibracijska jedinica za senzor
19 | Integrirana zaštita mjesta mjerenja ako se prekorači vrijeme praćenja
20 | Isporuka uključuje softver za preuzimanje, analizu, ispis i spremanje podataka kao i konfiguraciju monitora
21 | Funkcija spajanja s SOMNOmedics PG/PSG uređajima
22 | Funkcija daljinskog nadzora, daljinskog upravljanja i sekundarnog alarmnog nadzora
23 | Analogno, LAN i RS232 sučelje
24 | Ručka za prijenos uređaja
25 | Funkcija provođenja testa osjetljivosti za pO2 i pCO2
26 | Dimenzije (V x Š x D) maksimalno 12 cm x 27 cm x 23 cm
27 | Težina uređaja maksimalno 2,5 kg
28 | Kapacitet baterije najmanje 5h te u stanju mirovanja najmanje do 12h
29 | SENZOR
29.1 | Digitalni senzori (pretvorba signala u glavi senzora)
29.2 | Multiparametarski senzor (tcpCO2, tcpPO2, SpO2, PR)
29.3 | Raspon mjerenja PO2 u minimalnom rasponu 0-800 mmHg
29.4 | Optički princip mjerenja pPO2
29.5 | Pomak pO2 maksimalno 0.1%/h
29.6 | Raspon mjerenja PCO2 minimalno 0,1 - 200 mmHg
29.7 | Pomak pCO2 maksimalno 0,5%/h
29.8 | Funkcija odspajanja senzora od uređaja bez ponovne kalibracije tijekom mjerenja u trajanju minimalno 30 min
29.10 | Pričvršćivanje pomoću štipaljki za uši ili ljepljivih prstenova
29.11 | Integrirano praćenje temperature senzora
29.13 | Interval izmjene membrane minimalno 28 dana
30 | POTROŠNI MATERIJAL I DODATNA OPREMA
30.1 | Poluautomatski membranski set
30.2 | Aplikacijski prsten sa silikonskim ljepilom za osjetljivu i krhku kožu
30.3 | Aplikacijski prsten sa smanjenom silom umetanja senzora
30.4 | Senzor slobodno rotirajući u prstenu
30.5 | Kontaktni gel u bočicama za jednokratnu upotrebu za poboljšanu prevenciju infekcija
30.6 | Dodatni ljepljivi film za okruženje visoke vlažnosti i zahtjevne uvjete kretanja pacijenata
30.7 | Dostupna montažna ploča za sigurno pričvršćivanje na zidnu šinu, stalak za infuziju ili mobilno podvozje na kotačima